#### VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR

GUIA DE RECOMENDACIONES TECNICAS

Y UTILIDAD CLINICA

GLAGE (Grupo de Laboratorio y Gestión)

Octubre 2003

## Coordinador

José Ramón Furundarena Salsamendi

Laboratorio de Hematología

Hospital Donostia

Introducción

La medida de VSG no en un test que mida una magnitud definida de la sangre (como sería la concentración de fibrinógeno), sino un fenómeno físico no completamente conocido. Básicamente, los factores que afectan a la sedimentación de los eritrocitos, incluyen el tamaño y número de las células, la viscosidad del plasma y las fuerzas repelentes entre las cargas negativas de la superficie eritrocitaria.

Se distinguen tres fases en el proceso de la sedimentación. La primera es la fase de agregación que refleja el periodo en el cual los eritrocitos forman “rouleaux” (rosarios o cadenas de hematíes), la segunda fase es la formación de esferas de agregados de tamaño uniforme y, posteriormente, la tercera fase es la sedimentación de las esferas de agregados, también llamada de decantación o de precipitación, en la parte inferior del tubo (1,2).

La carga negativa, proporcionada por las moléculas de ácido siálico de la

membrana celular, actúa como repelente para los demás hematíes. Por otra parte, los

eritrocitos se atraen mediante fuerzas de van der Waals. En un medio isotónico, ambas

fuerzas se neutralizan cuando los eritrocitos están a una distancia de 103 nm, alineados

en paralelo por su parte plana; distancia que puede aumentar o disminuir en función de

que la concentración de electrolitos disminuya o aumente, respectivamente. En

presencia de electrolitos, el fibrinógeno y otras globulinas, neutras o cargadas

negativamente y de adecuado tamaño (>100 nm), pueden formar puentes entre los

eritrocitos, anulando esta fuerza de repulsión y  permitiendo la formación de rosarios o

cadenas de eritrocitos (“rouleaux”); algo que no ocurre en un medio sin electrolitos (e.g.

sacarosa) o en suero.

Tras la formación de las cadenas de eritrocitos, éstas forman esferas de tamaño uniforme que contiene tanto a los eritrocitos como a las macromoléculas que los mantienen unidos. Finalmente, las esferas formadas comienzan a precipitar o sedimentar. Esto explica por qué un aumento del hematocrito no induce un aumento de la VSG, sino al contrario: la formación de agregados esféricos esta limitada  por la disponibilidad de fibrinógeno u otras macromoléculas plasmáticas capaces de formar puentes entre los eritrocitos.

Diferentes estímulos pueden producir un aumento en la producción de diversas

citoquinas. La IL-1 y la IL-6 estimulan posteriormente a los hepatocitos para que

sinteticen diversas proteinas que se conocen como reactantes de fase aguda. Algunos

aumentan a partir de las 8 horas (proteina C reactiva) alcanzando el máximo en 24 horas

y otros (fibrinógeno) aumentan lentamente alcanzando el máximo en 1-2 semanas. Hay

varios tests de laboratorio para medir la respuesta de fase aguda (3):

- VSG: simple y barato pero le influye la anemia y aumenta sobre todo con el fibrinógeno, alfa-2-macroglobulina y inmunoglobulinas que aumentan lentamente. Por otro lado se debe procesar en sangre fresca.

- Viscosidad plasmática: no influida por la anemia ni por el almacenado de la muestra si se centrifuga pronto. Detecta los cambios más lentos de las proteinas de fase aguda igual que la VSG. Su determinación automática es compleja, cara y poco extendida.

- Proteína C reactiva: aumenta antes de nivel y se puede procesar en suero almacenado. Una elevación moderada puede darse en infecciones virales, artritis reumatoide y neoplasias. Una elevación muy alta es sugestiva de infección bacteriana. De todas maneras es una técnica cara, no se diferencian claramente los valores patológicos, los resultados no son mas que sugestivos y no definitivos para un diagnóstico.

- IL-6: muy sensible, se eleva rápidamente en infecciones agudas. Se hace por ELISA y no es práctico.

### Actualización metodológica

Aunque la  International Federation of Clinical Chemistry (IFCC-IUPAC) ha

redefinido su nombre y aboga para que se le denomine “longitud de la reacción de

sedimentación en sangre” (length of sedimentation reaction in blood), en esta guía

seguiremos utilizando la denominación clásica.

Fue Alf Westergren, en 1921, quién  demostró la utilidad de la técnica para predecir el diagnóstico y seguir la evolución de los pacientes afectos de tuberculosis. Este autor fue el que describió la técnica (4). Los comités internacionales de hematología International Council for Standardization in Haematology (ICSH) (5) y el National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCLLS) (6) de EEUU reconocen la técnica de Westergren como método de referencia en la actualidad.

El ICSH (5) y el NCCLS (6) han publicado recomendaciones para:

1.- Establecer una jerarquía de métodos frente a los cuales deben compararse los nuevos

métodos y analizadores que salgan al mercado. Así se establece la siguiente

clasificación:

  - método de referencia

  - método estándar

  - método seleccionado

Para realizar el método de referencia debe hacerse con pipetas de Westergren de vidrio de 200 mm, debe usarse el EDTA como anticoagulante y las muestras han de tener un hematocrito de 0.35 o inferior. Para el método estándar pueden usarse pipetas de vidrio o plástico del tipo Westergren y debe hacerse con EDTA como anticoagulante. El método seleccionado, que es el que vamos a evaluar o probar para su utilización en

rutina, debe proporcionar unos resultados equivalentes al método estándar (7).

2.- Establecer un protocolo para la evaluación de los métodos a estudiar y definir los

límites para que dicho método, tecnología o analizador sea aceptable.

3.- Realizar control de calidad tanto interno como externo mediante la participación en

los programas pertinentes.

## Control de Calidad

- Muestra

Dependiendo del analizador utilizado se usarán contenedores específicos que por vacío diluyen cuatro partes de sangre por una parte de citrato. Se tendrá la precaución de llenar el tubo adecuadamente.

- Tiempo y temperatura de almacenamiento de la muestra

Debe procesarse en las primeras 4 horas. Las muestras refrigeradas pueden ser analizadas conservándolas un máximo de 24 horas. La muestra debe atemperarse antes de procesarla.

- Variables de método

La temperatura del laboratorio puede influir en los resultados por lo que debe mantenerse entre 18 y 25 º. Los analizadores pueden incorporar reguladores internos de la temperatura. Evitar hacer la técnica en lugares con vibraciones.

- Calibración

La VSG no puede calibrarse pero es un método estable.

- Control de calidad interno

Existen analizadores que han incorporado muestras comerciales de control interno de 2 niveles que se pueden procesar al inicio de la jornada de trabajo.

Puede hacerse un control con muestras recientes del laboratorio. Debe seleccionarse sangre recogida en EDTA cuyo hematocrito sea como máximo 35%. El valor de VSG ha de ser elevado (15-105 mm). Este valor se obtiene a través de información clínica o por observación de la sedimentación de la muestra tras haber estado en reposo durante 30-60 minutos.

El tubo de sangre en EDTA debe mezclarse realizando un mínimo de 16 inversiones. Tras llenar la pipeta del método seleccionado, debe analizarse un duplicado o alícuota de esta muestra utilizando el método de trabajo del laboratorio.

Tras 60  1 minutos, se leen los resultados obtenidos en los métodos de referencia y de trabajo. Se comprueba que la diferencia entre el resultado obtenido en el método de referencia y el resultado esperado en el método de trabajo esté dentro de los límites aceptables en el 95 % de los resultados (ver tabla de la referencia 5 ó 6).  Este control de calidad se hará con la periodicidad que establezca cada laboratorio sobre todo si se hacen cambios que puedan alterar los resultados (cambio de lote de los contenedores, reparación del analizador, etc).

Algunos analizadores están incorporando otro procedimiento de control interno que consiste en el registro de la media diaria acumulada de valores de VSG. Cuando el nº de muestras analizado diariamente es superior a 100, esta media presenta un coeficiente de variación inferior al 15 % (8). Por tanto el seguimiento de esta cifra, vigilando que se mantenga dentro de los límites de 2 desviaciones estándar, sirve de control.

- Control externo

La AEHH dispone de un programa de control externo desde el año 2001. Es muy conveniente que el laboratorio forme parte de este programa.

## Valores de referencia

En el documento del NCCLS figura una tabla de valores de referencia por edades y sexo para el método Westergren:

|  | VSG media |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edad | Hombres | Mujeres | Límite alto de la normalidad |  |  |
|  |  |  | Hombres | Mujeres |
| 18-30 | 3,1 | 5,1 | < 7,1 | < 10,7 |
| 31-40 | 3,4 | 5,6 | < 7,8 | < 11,0 |
| 41-50 | 4,6 | 6,2 | < 10,6 | < 13,2 |
| 51-60 | 5,6 | 9,4 | < 12,2 | < 18,6 |
| > 60 | 5,3 | 9,4 | < 12,7 | < 20,2 |

Los valores de referencia de otro trabajo citado con frecuencia (9) se expresan en la siguiente tabla:

|  | LIMITE ALTO NORMALIDAD |
| --- | --- |
| Edad < 50 años - Varones - Hembras | 15 20 |
| Edad > 50 años - Varones - Hembras | 20 30 |

Plebani et al (10) han calculado valores de referencia por sexo y edades para el método de referencia Westergren, y los analizadores TEST 1 y Ves-Matic (ver tablas siguientes).

| Edad | Varones |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Westergren (EDTA) |  | Westergren (Citrato) |  | TEST 1 (con EDTA K3) |  | Ves-Matic |  |
|  | VSG media | Límite alto | VSG media | Límite alto | VSG media | Límite alto | VSG media | Límite alto |
| 18-30 | 7,2 | 22 | 1,7 | 6,9 | 1,9 | 12,4 | 5,7 | 13,6 |
| 31-40 | 7,5 | 22,2 | 1,5 | 7,8 | 2,3 | 10,4 | 5,1 | 16 |
| 41-50 | 10,9 | 29,8 | 3,1 | 17,2 | 4,8 | 23,2 | 6,4 | 17,2 |
| > 50 | 17,1 | 36,8 | 6,4 | 19,8 | 5,7 | 34,8 | 7,8 | 16 |

| Edad | Mujeres |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Westergren (EDTA) |  | Westergren (Citrato) |  | TEST 1 (con EDTA K3) |  | Ves-Matic |  |
|  | VSG media | Límite alto | VSG media | Límite alto | VSG media | Límite alto | VSG media | Límite alto |
| 18-30 | 17,7 | 34 | 5,3 | 17,2 | 9,7 | 25,3 | 9,9 | 16 |
| 31-40 | 16,8 | 36,2 | 4,9 | 18,9 | 8,9 | 27,8 | 8,6 | 14,9 |
| 41-50 | 16,8 | 38,7 | 5,9 | 24,1 | 10,9 | 31,6 | 9,4 | 19,7 |
| > 50 | 26,5 | 41,9 | 11,7 | 25,8 | 18,7 | 37,1 | 14,3 | 24 |

Se pueden consultar valores de referencia para el aparato TEST 1 en otro trabajo publicado por Piva et al (11).

En definitiva los valores de referencia se deben establecer en cada laboratorio siguiendo las recomendaciones de la ICSH . Conviene hacerlo por sexo, por décadas de edad (a mayor edad mayor VSG) y hay que tener en cuenta que la VSG puede modificarse con la concentración de hemoglobina, medicación, ciclo menstrual, embarazo y tabaquismo.

## Factores que influyen en los valores de la VSG

Por un lado están las variables técnicas que pueden influir en la determinación (6):

- Variables en la toma de muestra

- Tiempo y temperatura de almacenamiento de la muestra

- Variables del material (tubos y material auxiliar)

- Variables de método

- Errores en la dilución

- Control deficiente de la temperatura

- Vibración

- Verticalidad

##### En la tabla siguiente se especifican los factores clínicos que influyen en los valores de la VSG (12,13).

| AUMENTO | DISMINUCION | NO EFECTO |
| --- | --- | --- |
| Anemia Macrocitosis Hipercolesterolemia Sexo femenino Embarazo Temperatura alta laboratorio Enfermedad inflamatoria Infección Cáncer Obesidad Mayor edad | Drepanocitosis Anisocitosis Microcitosis Esferocitosis Acantocitosis Policitemia Leucocitosis extrema Sales biliares Esteroides a altas dosis Muestra coagulada Procesar muestra > 2 horas Temperatura baja laboratorio Tubo VSG corto Hipofibrinogenemia Insuf. Cardiaca congestiva Caquexia Hipoalbuminemia Hiperviscosidad | Temperatura corporal Comida reciente Aspirina AINES |

(*) Según la referencia 13 los AINES y salicilatos no influyen en los valores de la VSG

###### Utilidad clínica

Uso de la VSG para realizar diagnósticos

- Pesonas asintomáticas

Sox et al (12) hacen un repaso de 5 trabajos que estudian el posible valor de la determinación de la VSG en análisis de rutina (sólo uno de esos trabajos es prospectivo). La mayoría de los pacientes con aumento de la VSG pueden orientarse sólo con la historia y la exploración. En análisis de rutina de pacientes asintomáticos un aumento de VSG como alteración aislada que conduce a un diagnóstico sólo aparece en el 0,06 % de los pacientes. La proporción de pacientes con VSG elevada pero sin hallarse ninguna enfermedad (falsos positivos) puede ser entre 0,2 y 3,5 % según diferentes trabajos.

Si se halla una VSG muy elevada (> 100 mm/h) una historia, exploración física y unas pruebas diagnósticas iniciales son suficientes para llegar al diagnóstico en más del 90 % de los casos. Las causas principales son la infección, el cáncer y las enfermedades autoinmunes (14).

En elevaciones de la VSG en las que no se encuentra justificación la actitud más correcta es la de repetir la determinación tras un tiempo ya que un alto porcentaje se normalizan sin más (12,13).

En síntesis la VSG no se utilizará como despistaje de enfermedad en pacientes asintomáticos.

- Pacientes con sintomatología y exploración inespecífica

De entrada en este grupo de pacientes la probabilidad de que tengan una enfermedad grave es baja.

Si la VSG es normal podría descartarse quizás la arteritis de la temporal (en algunos casos la VSG es normal) pero en el resto de enfermedades con frecuencia la VSG es normal.

Si la VSG es alta y es la única alteración detectada no existe una pauta clara de las exploraciones que conviene realizar. La actitud más correcta sería hacer un seguimiento evolutivo sin iniciar la búsqueda de una enfermedad oculta (12).

- Arteritis de la temporal y polimialgia reumática

Los criterios diagnósticos de la arteritis de la temporal y polimialgia reumática incluyen un elevación de la VSG (15-17).Casi todos los pacientes que tienen arteritis temporal presentan una VSG elevada. Sin embargo, algún paciente ocasional puede presentar  valores normales (18,19). En el 99% de los casos, el resultado es superior a 30 mm/h (20).

- Artritis reumatoide

La Asociación Americana de Reumatología incluye una VSG elevada como uno de 20 criterios diagnósticos de la artritis reumatoide.

En pacientes con síntomatología articular la exploración es mucho más importante para confirmar la existencia de sinovitis. La VSG normal no descarta la artritis reumatoide. Una VSG elevada en el contexto de una poliartritis o poliartralgia sugiere proceso inflamatorio articular pero no es diagnóstico. Puede ser de ayuda cuando el diagnóstico es poco claro y la existencia de proceso inflamatorio influye en la terapia a seguir (12).

- Otras enfermedades reumáticas

No se ha establecido el papel de la VSG.

- Mieloma

En el mieloma múltiple es bien conocida la gran elevación de VSG. En un estudio sobre gammapatías monoclonales se vio que una mayor elevación de la VSG puede orientar a su malignidad (21).

- Oncología

En un estudio sobre 790 pacientes con VSG elevada, 70 tenían cáncer pero sólo en 2 de ellos no había signos ó síntomas locales, es decir, había una neoplasia oculta (12). Un alto porcentaje de pacientes con cáncer presenta VSG normal, por tanto una VSG normal no descarta un cáncer.

- Sospecha de infección

En infecciones agudas la VSG puede ser normal en los primeros días y posteriormente tarda más en normalizarse que la leucocitosis ó la temperatura corporal. Muchas TBC cursan con VSG normal.

- Como indicador de probabilidad de enfermedad en ancianos

Cuando están ingresados en hospitales de crónicos y se ve un empeoramiento claro de la salud una VSG elevada aumenta mucho las probabilidades de tener una enfermedad (22).

- VSG baja

Una VSG muy baja de 0-1 mm/h puede tener diferentes causas (ver tabla). La drepanocitosis suele cursar con una VSG baja. Puede servir en una crisis de dolor para distinguir una infección (VSG alta) de una crisis severa sin infección (la VSG sube algo en la fase de recuperación de la crisis).

# Posible valor para el pronóstico ó previsión de la evolución

- Arteritis de la temporal y polimialgia reumática

El tratamiento con esteroides generalmente va seguido de una mejoría clínica y un descenso de la VSG en pocos días (generalmente sin llegar a la normalidad). Posteriormente puede haber recaida clínica sin elevación de la VSG ó una elevación de la VSG sin recaida clínica (23,24).

- Artritis reumatoide

En general los valores de la VSG van en paralelo a la actividad de la enfermedad. Para conocer el grado de sinovitis es mejor la exploración física. Cuando no se distingue la sinovitis activa del engrosamiento sinovial aislado, la VSG puede ser útil. Para modificar la terapia la VSG sola no es útil (12).

## Oncología

En oncología, la VSG ha demostrado una correlación con el mal pronóstico de varios tipos de cáncer como los linfomas, el carcinoma gástrico, el carcinoma renal, la leucemia linfática crónica, el cáncer de pulmón, el cáncer colo-rectal y el cáncer de próstata (25-27).

En pacientes con tumores sólidos ya diagnosticados, una VSG superior a 100 mm/h, generalmente indica metástasis. Una VSG normal no lo descarta.

En la enfermedad de Hodgking continua siendo un excelente indicador de una recaída y es utilizada para el seguimiento de la enfermedad aunque solo es un indicador que debe ser confirmado por otros criterios de recaída (26).

Alexandrakis y cols (28) realizaron un estudio en el que participaron 25 pacientes diagnosticados de mieloma y 25 controles. El análisis multivariado identificó el valor de la VSG como factor pronóstico independiente para la supervivencia.

- Infecciones

Osteomielitis hematógena aguda del niño. Tanto la VSG como la PCR disminuyen rápidamente si hay respuesta al tto (20).

En niños una VSG elevada puede ser indicativo de infección bacteriana invasiva en aquellos con más de 2 días de evolución.

- Enfermedad inflamatoria pélvica

En un estudio presentó valor predictivo positivo. Una elevación > 40 mm se asoció a severidad (29).

- Severidad de un ACVA isquémico

En un estudio prospectivo de 208 pacientes una VSG > 28 mm se asoció a mal pronóstico a corto plazo junto a otros factores como el tamaño del infarto y la severidad clínica al ingreso (30).

- Enfermedad coronaria

En un estudio prospectivo a largo plazo el presentar una VSG elevada fue un factor de riesgo de padecer enfermedad coronaria. Quizás esté en relación con un aumento del fibrinógeno (20).

En otro grupo de pacientes atendidos en un servicio de urgencias por angina inestable, un a VSG elevada se asoció a mayor riesgo de muerte (31).

Como ayuda en la evaluación de la deficiencia de hierro en la anemia de procesos crónicos

En enfermedades crónicas como la artritis reumatoide que se tratan con AINEs puede haber anemias ferropénicas por pérdidas digestivas crónicas. La valoración con la ferritina es difícil al ser un reactante de fase aguda. El autor trae un normograma (ver figura) en el que se expresa el nivel de ferritina que indicaría ferropenia en función del valor de la VSG. En general ferritina > 80 ng/mL descarta la ferropenia y por debajo hay que mirar el normograma según el valor de la VSG (32,33).

Se han recogido en una tabla las principales recomendaciones sobre la utilidad clínica de la VSG.

RECOMENDACIONES SOBRE LA UTILIDAD DE LA VSG - La VSG es barata y simple de realizar - No debe usarse como despistaje de enfermedades en personas asintomáticas debido a su baja sensibilidad y especificidad - En personas sintomáticas en las que la historia clínica y la exploración física no evidencian ninguna hipótesis diagnóstica, la VSG debe usarse selectivamente y debe ser interpretada con precaución. La probabilidad de una enfermedad infecciosa, inflamatoria o neoplásica significativa es muy baja y la VSG tendría que estar muy elevada para ser de utilidad diagnóstica. - Si no tenemos una explicación para una VSG elevada, se debe repetir la determinación tras varias semanas, antes que empezar con exploraciones a la búsqueda de una enfermedad oculta. Una historia clínica y una exploración física rutinaria generalmente detectan la causa de la elevación de la VSG. - Su aumento es muy importante para el diagnóstico de la polimialgia reumática y la arteritis temporal pero su normalidad no excluye dichas enfermedades. Si la sospecha clínica es muy alta, a pesar de tener una VSG normal, están indicados otros procedimientos invasivos. En el seguimiento clínico de estas enfermedades, el ajuste de la medicación se hará por la evolución clínica con la cual generalmente guarda relación la VSG. - En la artritis reumatoide puede ser de ayuda cuando el diagnóstico es poco claro. El papel de la VSG en otras enfermedades reumáticas no está establecido. - En el Hodgkin es útil para monitorizar la evolución clínica tras el tratamiento - Una VSG superior a 100 mm/h debe hacer sospechar por orden de frecuencia una infección, una neoplasia o enfermedades autoinmunes.

# BIBLIOGRAFIA

- Fabry TL. Mechanism of erythrocyte aggregation and sedimentation. Blood 1987;  70: 1572-1576.

- Ramírez G, Campos A., Pérez I., Romero A., Muñoz M. Velocidad de sedimentación: ¿Necesita una jubilación?. Haematologica 2003; 88 Sup 6: 415-418.

- Jupe D. The acute phase response and laboratory testing. Australian Family Physician 1996; 25:324-329.

- Westergren A. Studies of the suspension stability of the blood in pulmonary tuberculosis. Acta Med Scand 1921; 54: 247-82

- International Council for standardization in Haematology (Expert Panel on blood rheology). ICSH Recomendations for measurement of erythrocyte sedimentation rate. J Clin Pathol 1993; 46: 198-203.

- National Committee for Clinical Laboratory Standarts (NCCLS). Reference and selected procedure for the erythrocyte sedimentation rate (ESR) test; Approved Standart, 4th ed Vilanova, PA. 2000. NCCLS document H02-A4.

- Jou J.M. La VSG: cómo, cuando y para qué puede ser útil. Haematologica 2003, 88 Sup 6: 409-414.

- Plebani M., Piva E. Erythrocyte sedimentation rate. Use of fresh blood for quality control. Am J Clin Pathol 2002; 117: 621-626.

- Bottiger LE, Svedberg CA. Normal erythrocyte sedimentation rate and age. Br Med J 1967; 2:85-7.

- Plebani M. The test 1 automated system. A new method for measuring the erythrocyte sedimentation rate. Am J Clin Pathol 1998; 110: 334-340.

- Piva E. et al. Length of sedimentation reaction in undiluted blood (erythrocyte sedimentation rate): variations with sex and age and reference limits. Clin Chem Lab Med 2001; 39: 451-454.

- Sox HC, Liang MH. The erythrocyte sedimentation rate: guidelines for rational use. Ann Intern Med 1986;104:515-23.

- Bridgen M.L. The erythrocyte sedimentation rate: still a helpful test when used judiciously. Postgrad Med. 1998; 103: 257-274.

- Fincher R.M.E. Clinical significance of extreme elevation of the erythrocyte sedimentation rate. Arch Intern Med 1986; 146: 1581-1583.

- Chuang T-Y et al. Polymialgia rheumatica: a 10-year epidemiologic and clinical study. Ann Int Med 1982; 97: 672-680.

- Healey L.A. Long-term follow-up of polymyalgia rheumatica: evidence for synovitis. Semin Arthritis Rheum 1984; 13: 322-328.

- Hunder GG et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of giant cell arteritis. Arthritis Rheum 1990; 33: 1122-1128.

- Wise CM, Agudelo CA, Chmelewski WL, McKnight KM. Temporal arteritis with low erythrocyte sedimentation rate: a review of five cases. Arthritis Rheum 1991;34:1571-4.

- Rao J.K. et al. Limitations of the 1990 American College of Rheumatology classification criteria in the diagnosis of vasculitis. Ann Intern Med 1998; 129: 345-352.

- Huston KA, Hunder GG, Lie JT, Kennedy RH, Elveback LR. Temporal arteritis: a 25-year epidemiologic, clinical, and pathologic study. Ann Intern Med 1978;88:162-7.

- Saadeh C. The erythrocyte sedimentation rate: old and new clinical applications. South Med J. 1998; 91: 220-225.

- Tinetti ME, Schmidt A, Baum J. Use of the erythrocyte sedimentation rate in chronically ill, elderly patients with a decline in health status. Am J Med 1986;80:844-8.

- Fauchald P, Rygvold O, Oystese B. Temporal arteritis and polymyalgia rheumatica: clinical and biopsy findings. Ann Intern Med 1972;77:845-52.

- Goodman BW Jr. Temporal arteritis. Am J Med 1979;67:839-52.

- Ljungberg B, Grankvist K, Rasmuson T. Serum acute phase reactants and prognosis in renal cell carcinoma. Cancer 1995;76:1435-9.

- Johansson JE, Sigurdsson T, Holmberg L, Bergstrom R. Erythrocyte sedimentation rate as a tumor marker in human prostatic cancer: an analysis of prognostic factors in 300 population-based consecutive cases. Cancer 1992;70:1556-63.

- Henry-Amar M, Friedman S, Hayat M, Somers R, Meerwaldt JH, Carde P, et al. Erythrocyte sedimentation rate predicts early relapse and survival in early-stage Hodgkin's disease. Ann Intern Med 1991;114:361-5.

- Alexandrakis MG, Pasma FH, Gianotakis ES, Sfiridaki K, Xilouri I, et al. The Clininical and prognosis significance of erythrocyte sedimentation rate (ESR), serum interleukin-6 (IL-6) and acute phase protein levels in múltiple myeloma. Clin Lab Haematol 2003; 25:41-46.

- Miettinen AK, Heinonen PK, Laippala P, Paavonen J. Test performance of erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein in assessing the severity of acute pelvic inflammatory disease. Am J Obstet Gynecol 1993;169:1143-9.

- Chamorro A., Vila N., Ascaso C. et al. Early prediction of stroke severity. Stroke 1995; 4: 573-576.

- Wu LA et al. Prognostic value of the erythrocyte sedimentation rate in patients with unstable angina. Arch Pathol Lab Med 2002; 126: 772.

- Brigden ML. Iron deficiency anemia: every case is instructive. Postgrad Med 1993;93:181-92.

- Witte DL, Angstadt DS, Davis SH, Schrantz RD. Predicting bone marrow iron stores in anemic patients in a community hospital using ferritin and erythrocyte sedimentation rate. Am J Clin Pathol 1988;90:85-7.